LAND电池测试系统操作规程

1.      进行电池测试，用参比电极（三电极）时，用四端子鳄鱼夹，小红夹接参比电极，大红夹接镍片正极，大黑夹、小黑夹负极电极片依次连接。

2.      软件启动前，应先打开软件测试系统电源，并保证测试系统的通信口与计算机串口连接可靠。

3.      用鼠标双击“LAND电池测试”快捷图标，启动测试仪软件，寻检到箱号且测试仪上的时钟与计算机系统时间同步，说明工作状态正确，即可进行设置过程测试。

4.      工作过程设置：即通道自动测试过程编程。

5.      通道实时状态显示：主界面即是通道实时状态显示窗口。

6.      通道选取：用鼠标左键点击通道的电池轮廓，电池轮廓的外围会出现一个黄色的矩形框，他表示通道已被选取。

7.      选择弹出菜单条目，“启动…”即可进入“启动”对话框。

点击“当前过程名称”选择合适的工作过程；

点击“编辑”编辑当前选定的测试过程（不允许改变其过程名称）；

点击“快速调入”从过程模板文件或过程模板组文件中调入过程参数；

点击“通道标注”可以定义与通道相关的备注文字；

设定“数据备份方案”即预约备份方案。

8.      工作过程执行完毕，通道自动停止。但用户可以在必要的时候，点击“停止”强行终止。

9.      强行跳转：选择弹出菜单条目“强制跳转”，然后选择即将跳转的“工作步骤”，点击“跳转”按钮，完成“强制跳转”操作。

10.  过程参数重置：其操作与“启动通道”完全一样。是在测试中途，动态的替换掉以前设置的工作过程，而仍然保持当前的工作步号不变。

11.  续接启动：对于已经工作停止的通道（包括用户停止、安全停止以及测试完成），可使用“续接启动”功能，恢复原来的测试工作，并保持数据接续。

12.  活性物质参数：点击弹出菜单条目“活性物质参数”即可设置。

13.  测试数据备份：

（1）    数据预约备份：测试完成（或强制停止）后才有数据备份需求，这样进行数据备份的次数也是最少的。可以再通道“启动”时定义，也可以在通道“过程参数重置”时定义；

（2）    数据即时备份：忘记设置“预约备份”，或者在某些情况下，在测试中途（或者测试完成）用户需要备份数据，可以使用“数据即时备份”功能；

（3）    定时备份：选择主菜单“数据→定时备份”，即可进入“定时数据备份”对话框，但注意只对那些已经设置“预约备份”的通道有效。

14.  通道测试状态查询：选择弹出菜单条目，然后“查询状态”。

15.  删除状态信息：选择弹出菜单条目“删除状态信息”，只删除所选择通道（已经工作停止）的工作状态信息，而不删除测试数据文件。

16.  打开数据：自动激活“数据处理软件”（LANDdt.exe），同时打开相应通道的测试数据文件。

17.  变更通道：允许用户将一个通道尚未完成的测试改换至另一个通道上继续进行（数据文件自动接续）。

设置通道数

通道数为：8；间隔就为0；

通道数为：4；间隔就为2；

通道数为：2；间隔就为3；

电池夹具的使用（三电极）

### 1、鳄鱼夹具（含大电流设备使用的夹具）

每套夹具有大、小各2个鳄鱼夹，分为红、黑2种颜色。其中：

大红鳄鱼夹为电流输出正极，小红鳄鱼夹为电压检测正极，使用时与电池正极相连。

大黑鳄鱼夹为电流输出负极，小黑鳄鱼夹为电压检测负极，使用时与电池负极相连。

[提示]测试中使用参比电极（即三电极）时，如何连接？

●由于大红鳄鱼夹和大黑鳄鱼夹组成电流回路，因而，大红夹接正极，大黑夹接负极。

●小红鳄鱼夹和小黑鳄鱼夹组成电压检测回路，因而，应连接工作电极和参比电极。

对于正极材料：小红夹接工作电极(正极)，小黑夹接参比电极。此时，电压检测值正常。

对于负极材料：小红夹接参比电极，小黑夹接工作电极(负极)。此时，电压检测值反相。

2、通用电池夹具

可以适用于各类圆柱及方形电池的夹持。

3、聚合物电池夹具

可以适用于聚合物电池的夹持。

4、扣式电池夹具

可以适用于扣式电池的夹持。

修改单元编号

先退出设备的控制软件，关闭所有设备电源，只打开需要修改单元的

设备电源，进入校准软件“LANDCali”，依次步骤如下：

1、  点击“机箱测试”，读回该设备信息；

2、  点击“高级功能”，展开下面功能；

3、  将原单元号修改成需要的单元号；

4、  点击“写量程”；

5、  关闭该设备电源再打开即可

单位设置